| 연구 제목 | ADS1232 24-bit ADC 로드셀 드라이버 개발 |
| --- | --- |
| 연구 목적 | ESP32에서 ADS1232 ADC를 비트-뱅 SPI로 직접 구동하여 수액 무게를 정밀 측정 |
| 작성일: 2026-05-13 작성자: 한우진 페이지: 1 |  |
| ■ 하드웨어 구성 |  |
| DOUT: GPIO19 (DRDY/MISO), SCLK: GPIO18, PDWN: GPIO23 |  |
| GAIN0: GPIO33, GAIN1: GPIO32 → 두 핀 모두 HIGH → 128배 증폭 |  |
| ■ 통신 프로토콜 (비트-뱅 SPI) |  |
| ① DRDY(DOUT) LOW 대기 → ② SCLK 24회 토글로 24-bit 데이터 수신 |  |
| ③ 25번째 SCLK 펄스: 다음 변환 채널/게인 선택 (128배 유지) |  |
| ④ 24-bit 2의 보수 부호 확장 처리 (bit23 set 시 0xFF000000 OR) |  |
| ■ 노이즈 필터링 |  |
| median-of-3: 연속 3회 raw 읽기 → 중앙값 선택으로 스파이크 제거 |  |
| EMA (지수이동평균): filtered = alpha*raw + (1-alpha)*prev (기본 alpha=0.15) |  |
| alpha 낮을수록 부드러움 (진동 억제), 높을수록 응답 빠름 |  |
| ■ 영점 및 캘리브레이션 |  |
| tare(N): N개 raw 샘플 평균 → _tareOffset 저장, _emaInit=false 리셋 |  |
| calibrate(g): (avgRaw - tare) / knownGrams = _calibFactor |  |
| readWeight(): (readRaw() - tare) / calibFactor → EMA 적용 |  |
| ■ 주요 이슈 및 해결 |  |
| 문제: autocal 수렴 후에도 무게가 지속 상승 (EMA에 이전 값 적체) |  |
| 원인: 캘리브레이션 중 누적된 EMA 값이 수렴 후에도 잔류 |  |
| 해결: autoCalibrate() 수렴 확인 후 resetEma() 호출 추가 |  |

| 연구 제목 | TFLite Micro CNN 기반 수액 유속 이상 감지 알고리즘 |
| --- | --- |
| 연구 목적 | 64샘플 배치 윈도우의 유속 패턴을 8×8 이미지로 인코딩하여 3-class CNN으로 분류 |
| 작성일: 2026-05-13 작성자: 한우진 페이지: 2 |  |
| ■ 알고리즘 개요 |  |
| 입력 샘플: 측정 유속 vs 목표 유속 비교 → 편차 ±30% 기준 인코딩 |  |
| +1 (FLOW_FAST): (measured-target)/target > +0.30 |  |
| 0 (FLOW_NORMAL): 편차 ±30% 이내 |  |
| -1 (FLOW_SLOW): (measured-target)/target < -0.30 |  |
| 64샘플 배치 수집 → 8×8 이미지 구성 → CNN 추론 → 버퍼 리셋 |  |
| 65번째 샘플은 새 윈도우의 첫 번째 샘플로 처리 (슬라이딩 없음) |  |
| ■ CNN 모델 구조 (train_cnn.py) |  |
| Input: 8×8×1 → Conv2D(8, 3×3, same, ReLU) → MaxPool(2×2) → 4×4×8 |  |
| Conv2D(4, 3×3, same, ReLU) → MaxPool(2×2) → 2×2×4 → Flatten(16) |  |
| Dense(16, ReLU) → Dense(3, Softmax) |  |
| 출력: [P(SLOW), P(NORMAL), P(FAST)], 옵티마이저: Adam 1e-3 |  |
| EarlyStopping(patience=8), ReduceLROnPlateau(factor=0.5, patience=4) |  |
| ■ 합성 학습 데이터 생성 |  |
| make_normal: ±1 픽셀 랜덤 분포 (밀도 0~18%) → label=1 |  |
| make_fast: +1 연속 블록 (23~55개) + 소량 노이즈 → label=2 |  |
| make_slow: -1 연속 블록 (23~55개) + 소량 노이즈 → label=0 |  |
| 클래스당 8,000 샘플, 전체 24,000개, 학습:검증 = 85:15 |  |
| ■ 추론 및 이상 감지 로직 |  |
| pNormal >= 0.75 → NORMAL, pFast > pSlow → FAST, else → SLOW |  |
| TFLite 미사용 시 fallback: fast/slow 픽셀 비율 >= 0.40 → 이상 판정 |  |
| _alertPending 플래그: 윈도우 완성 시 이상이면 true, detectAnomaly() 호출 시 1회만 true 반환 후 자동 클리어 |  |
| 이상 감지 시: MQTT alert 발행 + LittleFS에 ASCII art 이미지 저장 |  |

| 연구 제목 | ESP32 수액 모니터링 메인 시스템 구현 |
| --- | --- |
| 연구 목적 | 로드셀 무게 측정, 유속 계산, CNN 이상 감지, MQTT 통신, 시리얼 명령 인터페이스 통합 구현 |
| 작성일: 2026-05-13 작성자: 한우진 페이지: 3 |  |
| ■ 시스템 구성 |  |
| MCU: ESP32 / 센서: ADS1232 로드셀 / 통신: BLE(프로비저닝) + WiFi + MQTT |  |
| 저장: LittleFS (이상 감지 이미지 로그) / 추론: TFLite Micro (CNN) |  |
| ■ 유속 측정 알고리즘 |  |
| 측정 주기: WEIGHT_MS = 3000 ms → 64샘플 윈도우 ≈ 3분 12초 |  |
| 유속(g/s) = (prevWeight - currentWeight) / (WEIGHT_MS / 1000.0) |  |
| gtt/min → g/s 변환: targetFlowRate = (gttMin / 60.0) × dripFactor |  |
| dripFactor 기본값: 0.05 g/gtt (20 gtt/mL 표준 성인 IV 세트 기준) |  |
| 드립 팩터 교정: dropfactor 시리얼 커맨드로 런타임 변경 가능 |  |
| ■ EMA 안정화 (워밍업) |  |
| target 설정 시 resetEma() 호출 후 WARMUP_SAMPLES=8 샘플간 대기 |  |
| 워밍업 중: prevWeight를 매 주기 currentWeight로 갱신 (flow 계산 없음) |  |
| 워밍업 완료 후부터 CNN addSample() 시작 |  |
| ■ BLE WiFi 프로비저닝 및 MQTT |  |
| WiFiProv: BLE 이름=IV_POLE_BLE, PoP=ivpole01 (NVS 자격증명 자동 재사용) |  |
| 비차단 연결: 최대 20×500ms=10초 대기 후 미연결 시 오프라인 동작 계속 |  |
| MQTT 토픽: status(5초), alert(이상시), config(목표유속 수신), cmd(명령) |  |
| ■ 시리얼 명령 인터페이스 |  |
| target <gtt/min> : 목표 유속 설정 및 모니터링 시작 |  |
| dropfactor <g/gtt> : IV 세트 드립 팩터 교정 |  |
| tare : 영점 조정 (20샘플) |  |
| reset : IV 상태 초기화 |  |
| status : 현재 무게/유속/CNN 결과 출력 |  |
| image : 현재 8×8 CNN 입력 이미지 ASCII art 출력 |  |
| savelog/dumplog/clearlog : LittleFS 이미지 로그 관리 |  |

| 연구 제목 | ADS1232 로드셀 자동 캘리브레이션 툴 개발 |
| --- | --- |
| 연구 목적 | 반복적 factor 수렴 알고리즘으로 로드셀 캘리브레이션 자동화 (loadcell_cali 스케치) |
| 작성일: 2026-05-13 작성자: 한우진 페이지: 4 |  |
| ■ 캘리브레이션 방법론 |  |
| 분동 대신 1000ml 수액팩(실제 사용 매체)을 기준 무게로 사용 |  |
| 이유: 실제 운용 조건에서의 캘리브레이션으로 시스템 오차 최소화 |  |
| 절차: ① tare (빈 폴대 영점) → ② 수액팩 거치 → ③ autocal 1000 실행 |  |
| ■ autocal 수렴 알고리즘 |  |
| 목적: factor_old × (reading/target) 비율 조정으로 factor를 목표값에 수렴 |  |
| 댐핑(DAMPING=0.4) 적용: newFactor = old + 0.4 × (idealFactor - old) |  |
| 댐핑 이유: 노이즈가 있는 ADC에서 오버슈트 없이 안정적으로 수렴 |  |
| 수렴 기준: ¦error¦ < target × 0.001 (목표값의 0.1% 이내) |  |
| 최대 반복: 80회, 반복당 5샘플 평균으로 노이즈 억제 |  |
| ■ 수렴 후 처리 |  |
| resetEma() 호출: 캘리브레이션 중 누적된 EMA 초기화 |  |
| 출력된 factor 값을 Smart_IV_Pole.ino의 CALIB_FACTOR_DEFAULT에 복사 |  |
| ■ 기타 커맨드 |  |
| calib <g> : 단발성 캘리 (1회 측정으로 즉시 factor 계산) |  |
| factor <val> : factor 직접 수동 입력 |  |
| alpha <val> : EMA alpha 런타임 조정 (0.05 ~ 0.5) |  |
| raw : raw ADC 값과 filtered 값 동시 출력 토글 |  |
| ■ 이슈: 캘리 후 무게 지속 상승 |  |
| 현상: autocal 수렴 완료 후에도 readWeight() 값이 지속적으로 증가 |  |
| 원인: 캘리브레이션 반복 중 누적된 EMA _emaValue가 실제값보다 낮은 상태 |  |
| 해결: autoCalibrate() 수렴 확인 직후 scale.resetEma() 추가 → 해결 |  |

| 연구 제목 | 유속 측정 알고리즘 교정 및 주요 버그 수정 |
| --- | --- |
| 연구 목적 | 개발 과정에서 발견된 단위 오류, 반복 알림, 드립 팩터 문제 등 알고리즘 오류 수정 |
| 작성일: 2026-05-13 작성자: 한우진 페이지: 5 |  |
| ■ 버그 1: 유속 단위 불일치 (핵심 오류) |  |
| 현상: target 60 gtt/min 입력 시 실제 유속과 측정 유속이 일치하지 않음 |  |
| 원인: currentFlowRate = prevWeight - currentWeight |  |
| → 단위가 g/측정주기(3초)이지만 target은 g/s → 비교 불가 |  |
| 수정: currentFlowRate = (prevWeight - currentWeight) / (WEIGHT_MS/1000.0) |  |
| → g/s 단위로 정규화하여 target(g/s)과 단위 통일 |  |
| ■ 버그 2: 이상 알림 매 주기 반복 발동 |  |
| 현상: 첫 64샘플 윈도우 완성 후 매 측정(3초)마다 [ALERT] + [LOG] 출력 |  |
| 원인: detectAnomaly() = _hasResult && _windowResult != NORMAL |  |
| → _hasResult, _windowResult가 한번 세팅되면 계속 true 유지 |  |
| 수정: _alertPending 엣지 트리거 플래그 도입 |  |
| 윈도우 완성 시 이상이면 _alertPending=true 세트 |  |
| detectAnomaly() 호출 시 _alertPending 값 반환 후 즉시 false 클리어 |  |
| ■ 버그 3: 드립 팩터 하드코딩 |  |
| 현상: 다른 IV 세트(15/10 gtt/mL) 사용 시 목표 유속 변환값이 부정확 |  |
| 원인: gtt/min→g/s 변환에 0.05 고정값 사용 (20 gtt/mL 전용) |  |
| 수정: IVState에 dripFactor(기본 0.05) 추가 |  |
| dropfactor <g/gtt> 시리얼 커맨드로 런타임 교정 가능 |  |
| 변환식: targetFlowRate = (gttMin/60.0) × dripFactor |  |
| ■ 기타 버그 수정 |  |
| getAnomalyScore() 미존재: 3-class 리팩토링 시 삭제된 함수 4곳에서 호출 |  |
| → getWindowConfidence()로 전면 교체 |  |
| getSampleCount() 중복 선언: cnn_detector.h에 동일 함수 2회 정의 |  |
| → 중복 제거 |  |
| UTF-8 멀티바이트 문자(·) char 리터럴: 정수값 49847로 출력 |  |
| → 단순 ASCII '.' 으로 교체 |  |
| CNN 윈도우 리셋 미동작: 64샘플 후 head=count=0 리셋으로 수정 |  |